## 控制包和数据包格式
额贴数据格式修订版V0.5(2023/07/07 15:00)
控制包和数据包格式 |  | 数据帧头 |  |  |  | 数据命令（m_nRequest） |  | 数据长度（m_nSize） |  | 数据（m_pData）
|  | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | （n byte）
|  | Code_Start |  | Code_Stop |  | Request |  | Body size (Low bytes) | Body size (High bytes) | pData
接收器发送命令到设备 | 设备查询 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x01 | 0X00 | 0x00 | 0x00
| 自检命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x02 | 0X00 | 0x00 | 0x00
| 启动命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x03 | 0X00 | 0x00 | 0x00
| 停止命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x04 | 0X00 | 0x00 | 0x00
| 打标命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x05 | 0xXX(Ads_event) | 0x00 | 0x00
| 配置ADS1299参数命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x06 | 0X00 | Sizeof(ConAds1299Info) | 0x00 | ConAds1299Info
| 配置陀螺仪参数命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x07 | 0X00 | Sizeof(ConMpuInfo) | 0x00 | ConMpuInfo | 该功能已关闭
| 配置光源参数命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x08 | 0X00 | Sizeof(ConMaxInfo) | 0x00 | ConMaxInfo
| 修改蓝牙名称命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x09 | 0X00 | Sizeof(UserNameInfo) | 0x00 | UserNameInfo
| 开启马达命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x0B | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 关闭马达命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x0C | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 开始写入TF卡命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x01 | 0x01 | Sizeof(TF_FileName) | 0x00 | TF_FileName | 写入TF卡文件名称
| 停止写入TF卡命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x01 | 0x02 | 0x00 | 0x00 |  | 指令包头被修改
| 列举当前TF卡中的文件 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x01 | 0x03 | 0x00 | 0x00 |  | 对应返回当前TF卡中的文件信息
| 获取TF卡中xx文件的xx包序数据 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x01 | 0x04 | 0x00 | 0x00 | TF_FileName + SeriNum | 对应返回所需包序的PSG信息
| 获取TF卡容量信息 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x01 | 0x05 | 0x00 | 0x00 |  | 对应返回TF卡的容量信息
| 删除xx文件 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x01 | 0x06 | Sizeof(TF_FileName ) | 0x00 | TF_FileName | 删除的TF卡文件名称
| 关机命令 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0xFF | 0XFF | 0x00 | 0x00
| 待添加命令.. | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 待定 | 待定 |  | 0x00
设备返回数据到接收器 | 设备信息 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0X01 | 0X00 | Sizeof(PSG_BasicInfo) | 0x00 | PSG_BasicInfo
| 自检信息 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0X02 | 0X00 | Sizeof(PSG_TestInfo) | 0x00 | PSG_TestInfo
| 脑电数据 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0X03 | 0X00 | Sizeof(PSG_Data) | 0x00 | PSG_Data | 此部分存在调整
| 电池电量低，30s后关机 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0X04 | 0X00 | 0x00 | 0x00
| 正在关机，停止采集和传数据 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0X05 | 0X00 | 0x00 | 0x00
| 返回对TF卡的操作信息 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0X01 | 0X01 | Sizeof(TF_ErrInfo) | 0x00 | TF_ErrInfo | 新添加指令
| 返回当前TF卡中的文件信息 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0X01 | 0X02 | Sizeof((uint8_ts)TF_FileInfo) | Sizeof((uint8_t)(TF_FileInfo>>8)) | TF_FileInfo | 新添加指令
| 返回TF卡的容量信息 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0X01 | 0X03 | Sizeof(TF_Capacity) | 0x00 | TF_Capacity | 新添加指令
| 待添加命令.. | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 待定 | 待定 |  | 0x00
串口发送命令获取接收器信息 | 获取当前已扫描到的设备广播信息 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x10 | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 选择要连接的蓝牙设备(0x00-0xXX) | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x20 | 0xXX | 0x00 | 0x00
| 选择要断开的蓝牙设备(0x00-0xXX) | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x30 | 0xXX | 0x00 | 0x00
| 开启广播(使其具有OTA功能) | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x40 | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 关闭广播 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x50 | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 修改接收器蓝牙名称 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x60 | 0x00 | Sizeof(ReceiverNameInfo) | 0x00 | ReceiverNameInfo
| 通过mac地址对设备进行连接 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x70 | 0x00 | Sizeof(MacAddressInfo(0x06)) | 0x00 | MacAddressInfo
| 获取当前连接设备信息 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x80 | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 获取接收器固件版本和硬件版本信息 | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 0x90 | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 待添加命令.. | 0X48 | 0X4E | 0x55 | 0x9F | 待定 | 待定 |  | 0x00
接收器返回数据到接收器 | 返回已扫描到的设备广播信息 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0x10 | 0x00 | Sizeof(PSG_AdInfo)L | Sizeof(PSG_AdInfo)H | PSG_AdInfo
| 成功连接到蓝牙设备(0x00-0xXX) | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0x20 | 0xXX | 0x00 | 0x00
| 成功从蓝牙设备(0x00-0xXX)断开 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0x30 | 0xXX | 0x00 | 0x00
| 成功开启广播 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0x40 | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 成功关闭广播 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0x50 | 0x00 | 0x00 | 0x00
| 返回当前连接设备信息 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0x80 | 0x00 | Sizeof(Rcvr_DevInfo)L | Sizeof(Rcvr_DevInfo)H | Rcvr_DevInfo
| 返回接收器固件版本和硬件版本信息 | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 0x90 | 0x00 | Sizeof(Rcvr_HWInfo)L | Sizeof(Rcvr_HWInfo)H | Rcvr_HWInfo
| 待添加命令.. | 0X41 | 0X49 | 0x52 | 0x90 | 待定 | 待定 |  | 0x00
注：换行符\r 13(0x0D) \n 10(0x0A) 不可使用!! 只要连接/断开设备、以及开启/关闭广播就会有对应的返回值。 例如因意外断连设备，接收器也会有返回值!!

## 配置参数与蓝牙名称数据格式
配置参数数据格式(ConAds1299Info)
| 音频放大倍数 | 脑电通道1放大倍数 | 脑电通道2放大倍数 | 脱落检测 | 预留
| 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 8byte
| AudioMagnification | Ads1Magnification | Ads2Magnification | LoffCheck | 0x00
1、放大倍数 ：1倍（0X01）、2倍（0X02）、4倍（0X04）、6倍（0X06）、8（0X08）、12（0X0C）、24（0X18）； 仅有以上参数可选，音频默认放大倍数为1倍，脑电1、2通道默认放大倍数为12倍 2、脱落检测：0关闭脱落检测(0X00) 1打开脱落检测(0X01)； 3、预留：为后续使用,同时也是为了防止数据格式中0x0A出现； 4、ConAds1299Info共12个字节，该包数据总共12+8=20个字节。 调整：1、因并不需要修改通道数、采样频率及采样点数，关闭了上述接口； 2、目前支持单独修改音频通道及脑电通道的放大倍数，见1。
蓝牙名称数据格式(UserNameInfo)
| 固定名称 |  | 可修改部分
| 5byte |  | 0~15byte(取决于Sizeof(UserNameInfo))
ASCII码 | M i n i _ |  | 数字或者英文字母
HEX | 4D 69 6E 69 5F |  | 数字和英文字母对应的ASCII码(所有字节默认值0X00)
1、示例：如蓝牙名称Mini_0123456，则数据格式为0X4D 0X69 0X6E 0X69 0X5F 0X30 0X31 0X32 0X33 0X34 0X35 0X36 ; 2、接收器名称同上，只是固定名称部分需要自己定义，目前暂定为Rcvr_ 0x52 0x63 0x76 0x72 0x5F，可进行修改； 3、UserNameInfo共5~20个字节，该包数据总共(5+8=13)~(20+8=28)个字节。
配置参数数据格式(ConMaxInfo)
| Max红光脉冲幅度 | Max红外脉冲幅度 | Max绿光脉冲幅度 | Max脉冲宽度 | 预留
| 1byte | 1byte | 1byte | 1byte | 8byte
| Max_Red_Magnitude | Max_Ifr_Magnitude | Max_Green_Magnitude | Max_Pulse_Width | 0x00
1、MAX红、红外、绿光脉冲幅度，实际为控制LED电流强度(0.0~51.0mA)(0x00~0xFF),例如0.0mA(0x00)、51.0mA(0xFF) ； 2、MAX脉冲宽度，四种脉冲宽度(69、118、215、411μs)(0x00~0x03), 例如69μs(0x00)、411μs(0x03)； 3、ConMaxInfo共12个字节，该包总共12+8=20个字节。 调整：新数据格式支持单独控制红光、红外和绿光的脉冲强度。

## 设备信息与自检信息数据格式
设备信息数据格式(PSG_BasicInfo)
版本号 | EEG通道数 | 事件通道数 | 每包采样点数 | 采样频率 | AD位数 | 放大倍数 | 脱落检测开关 | 陀螺仪采样频率 | 光源采样频率 | 红、红外、绿灯光源脉冲幅度 | 光源脉冲宽度 | 预留
4byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 2byte | 3byte | 1byte | 2byte | 2byte | 3byte | 1byte | 10byte
VerNum | EegCh | EvtCh | SampPoint | AdsRate | AdsADBit | AdsMagnification | LoffCheck | IcmRate | MaxRate | Red、Ifr、Green_Magnitude | MaxPWidth | 0x00
1、程序版本号：V06.01（0X00 0X06 0X00 0X01）； 2、EEG通道数：EEG通道数：N(取值1-5)通道（0X00 0X0N），1通道（0X00 0X01），3通道（0X00 0X03），5通道（0X00 0X05）； 3、事件通道数：（0X00 0X01）； 4、每包采样点数：（取值4-10）4（0X00 0X04），5（0X00 0X05），6（0X00 0X06），7（0X00 0X07），8（0X00 0X08），9（0X00 0X09），10（0X00 0X0A）; 5、采样频率：125HZ（0X00 0X01），250HZ（0X00 0X02），500HZ（0X00 0X03）； 6、AD位数：16位AD（0X00 0X01），24位AD（0X00 0X03）; 7、放大倍数：1（0X01）、2（0X02）、4（0X04）、6（0X06）、8（0X08）、12（0X0C）、24（0X18），3个字节分别对应音频、脑电通道1、2的放大倍数； 8、脱落检测：0(0x00)表示脱落检测关闭，1(0x01)表示脱落检测打开； 9、陀螺仪采样频率：采样由分频器计算，50Hz(0X00 0X01)、100Hz(0X00 0X02)； 10、光源采样频率：50Hz(0X00 0X01)、100Hz(0X00 0X02)； 11、红、红外、绿灯光源脉冲幅度：实际控制LED电流强度，电流强度范围(0.0~51.0mA),对应0x00~0xFF，例如0.0mA(0x00)、51.0mA(0xFF)，三种灯的脉冲幅度均由1个字节表示； 12、光源脉冲宽度：有四种脉宽可选，分别为(69、118、215、411μs)。对应0x00~0x03，例如69μs(0x00)、411μs(0x03)； 13、PSG_BasicInfo共36个字节，该包总共36+8=44个字节。
自检信息数据格式(PSG_TestInfo)
放大器状态 | 陀螺仪状态 | 光源状态 | TF卡状态 | 电机状态 | 5V电压检测 | ﹢2.5V电压检测 | ﹣2.5V电压检测 | 1.8V电压检测 | 预留
3byte | 3byte | 3byte | 3byte | 3byte | 3byte | 3byte | 3byte | 3byte | 9byte
Ampst | Gyrst | Batst | TFtst | Motst | 5Vtst | ﹢2.5Vtst | ﹣2.5Vtst | 1.8Vtst | 0x00
1、状态信息：0xXX 0x4F('O') 0x4B('K')为检测通过，其他失败（默认 0xXX 0x00 0x00）; 2、第一个字节代表不同的检测项目，放大器(0x01)、陀螺仪(0x02)、光源(0x03)、TF卡(0x04)、电机(0x05)、5V(0x06)、+2.5V(0x07)、-2.5V(0x08)、1.8V(0x09)； 3、PSG_TestInfo共36个字节，该包数据总共36+8=44个字节。

## PSG数据格式（PSG_Data）
PSG数据格式(PSG_Data)
序列号 | 电池数据 | 音频数据 | 脑电数据 | 电极脱落 | 四元数数据 | 重力数据 | 预留字节 | 光源数据 | 校验和
3byte | 2byte | 60byte | 70byte | 1byte | 16byte | 3byte | 4byte | 18byte | 2byte
SeriNum | BatData | AudioData | EEGData | LoffData | QuatData | Gravity |  | MaxData | Checksum
1、序列号：用于判定丢包数，每包此序列号会加1,高位在前，中位在中，低位在后 (0x23(H) 0x48(M) 0x56(L) 未丢包情况，下一包为(0x23(H) 0x48(M) 0x57(L) )； 为了使整晚数据包序列号不溢出，该部分使用三个字节来计算,2^24 = 16777216 ,一整晚的数据包(设为10小时)为50*3600*10 = 1800000。16777216>1800000 2、电池数据：80.25%（0X50 0X19）； 3、音频数据：(0x25(L) 0x56(M) 0x32(H))*20 (每个采样点值为L+M*256+H*65536)每三个字节为1个采样点数据,一包20个采样点； 4、脑电数据:（0x25(L) 0x56(M) 0x32(H) 0x56(L) 0x54(M) 0x96(H) ads_event ....)*10 (前六个字节为脑电数据，分别对应通道1和通道2， 计算方式同3，第7个字节为打标值Ads_event，默认为0x00)； 5、电极脱落：0x00表示电极并未脱落，0x01表示麦克风脱落，0x02表示脑电通道1脱落，0x04表示脑电通道2脱落，0x07表示3个通道均脱落。 6、四元数数据：每四个字节为一组，共4*4=16byte，分别对应四元数中的 w / x / y / z ,用于解析旋转及姿态的情况。 为float类型(32位),解析参考float在计算机中的存储方式 大端格式，左高右低(H M M L) ,最高位为符号位，接下来8位为指数位，最后23位为尾数部分。 可以使用联合来直接转换,(联合中数据保存在同一片内存中，可在联合中定义uint32和float数据，通过uint32接收数据，再通过float显示 即可)，详情参考给出的例子。 7、重力数据： 三个字节分别对应x/y/z轴的重力情况，可以解析当前的姿态情况，已被归一化处理(范围均为±1.00之内） 这里发出数据为整数，范围在±100之内，接收后将其/100即得到归一化处理的数据。 8、预留字节： 为保证与之前协议数据量不变，又因序列号改为3字节，因此该预留字节部分减少一个字节为4字节。 8、光源数据： 每3个字节代表一个采样点，前9个字节为第一次采集的红、红外、绿灯数据，后9个字节同理，每包采样2次光源数据 每3个字节高位在前，低位在后 (0x56(H) 0x68(M) 0x88(L)：原始数据为0x56*65536 + 0x68*256 + 0x88)； 9、校验和：此包所有数据之和，用于确认此数据段是否完好； 10、PSG_Data共179byte； 11、整个一包PSG数据长度为179+8=187个字节。 调整：序列号改用3个字节(记录整晚数据而不溢出)，预留字节减少一个字节！！
四元数是通过融合校准后的九轴数据计算得来。 四元数可以用来表示物体在三维空间的旋转，相对于欧拉角和旋转矩阵来说，可以避免万向锁的情况。 四元数也可以用来表示三维物体的方向。 四元数可以表示为：q = w + xi + yj + zk w为实数，x、y、z是三个虚数单位，满足i^2+y^2+z^2 = 1。 1.旋转表示：设物体旋转角度为θ，旋转轴为单位向量v=(vx, vy, vz)，对应四元数表示为q = cos(θ/2)++ sin(θ/2)(vx i + vy j + vz k)，q的实部cos(θ/2)表示旋转的余弦值，而虚部sin(θ/2)(vx i + vy j + vz k)表示旋转轴的方向和旋转的正弦值。 2.方向表示：物体的方向可以通过将当前方向(用四元数q1表示)绕旋转轴v旋转θ角度(用四元数exp(θ/2 v)表示)来得到一个新的方向(用四元数q2表示)，新的方向即为q2 = exp(θ/2 v)*q1,乘法表示将当前方向绕旋转轴旋转。

## PSG广播信息数据格式(PSG_AdInfo)
PSG数据格式(PSG_AdInfo)
已扫描到的设备数量n | 设备序号 | 第n个设备名称长度 | 第n个设备名称 | 第n个设备Mac地址 | 第n个设备固件版本号
1byte | 1byte | 1byte | 5-20byte | 6byte | 4byte
ScanDevNum | DevSeriNum | nthDevNameSize | nthDevName | nthDevMac | nthDevFirmVer
注：从设备序号开始循环，根据已扫描到的设备数量来循环输出信息。 例：已扫描到设备数量0x02 循环输出的信息如下 第1个设备序号 第1个设备名称长度 第1个设备名称 第1个设备mac地址(0x06byte) 第1个设备固件版本号 0x01 0x09 Mini_test 0x(28 65 45 12 56 32) 0x00 0x08 0x00 0x00 (V8.0) 第2个设备序号 第2个设备名称长度 第2个设备名称 第2个设备mac地址(0x06byte) 第2个设备固件版本号 0x02 0x0B Mini_test02 0x(F7 65 32 AC 58 45) 0x00 0x08 0x00 0x01 (V8.1)
注意：如果并未扫描到设备，则只回传8个字节，此部分数据不进行回传。

## 接收器控制协议
接收器连接设备信息数据格式(Rcvr_DevInfo)
连接设备名称长度 | 设备名称 | 设备固件版本 | 设备硬件版本
1byte | 5~20byte | 2byte | 1byte
ConDevNameSize | DevName | DevFirmVer | DevHWVer
1.连接设备名称长度：指示当前接收器连接的设备名称长度，用于解析下一步的设备名称； 2.设备名称：根据获取的设备名称长度来解析，将每个字节转成ASCII即可获取名称； 3.设备固件版本：第一个字节为整数，第二个字节为小数，例如V8.9 = 0x08 0x09； 4.设备硬件版本：指示硬件版本情况，若硬件存在改动，则版本号发生改动，如第一版为0x01，第二版为0x02。
接收器固件和硬件信息数据格式(Rcvr_HWInfo)
接收器名称长度 | 接收器名称 | 接收器固件版本 | 接收器硬件版本
1byte | 5~20byte | 2byte | 1byte
RcvrNameSize | RcvrName | RcvrFirmVer | RcvrHWVer
1.接收器名称长度：指示当前接收器的名称长度，用于解析下一步的接收器名称； 2.接收器名称：根据获取的接收器名称长度来解析，将每个字节转成ASCII即可获取名称； 3.接收器固件版本：第一个字节为整数，第二个字节为小数，例如V8.9 = 0x08 0x09； 4.接收器硬件版本：指示硬件版本情况，若硬件存在改动，则版本号发生改动，如第一版为0x01，第二版为0x02。

## TF卡写入及返回协议
TF卡操作信息的数据格式(TF_ErrInfo) |  |  |  | 暂定试行本页的TF卡数据协议，根据实际使用情况来进行增删
当前操作成功 | 1byte | 0x00 | 开始/停止/删除操作成功
开始写入TF卡失败 | 1byte | 0x01
停止写入TF卡失败 | 1byte | 0x02
列举当前TF卡中的文件失败 | 1byte | 0x03 | 成功返回的为文件信息
获取TF卡xx文件xx包序数据失败 | 1byte | 0x04 | 成功返回所寻包序数据
获取TF卡容量失败 | 1byte | 0x05 | 成功返回TF卡容量信息
删除xx文件失败 | 1byte | 0x06
待添加…
写入/删除TF卡文件数据格式(TF_FileName)
固定后缀/固定扩展名 | 可修改部分
.TXT | 1~8个字节(取决于Sizeof(TF_FileName))
0x2E 0x54 0x58 0x54 | 数字和英文字母对应的ASCII码
1、示例，如写入/删除文件名称为12345678.TXT，则发送数据格式数据格式为0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x2E 0x54 0x58 0x54，文件扩展名固定为.TXT； 2、TF_FileName共5~12个字节，该包数据总共5+8 ~ 12+8 = 13~20个字节。
TF卡文件信息数据格式(TF_FileInfo)
TXT文件数量 | 文件序号 | 第n个文件名称长度 | 第n个文件名称
1byte(0~255) | 1byte | 1byte | (5~12)byte
FileNum | FileSeriNum | nthFileNameSize | nthFileName
注：从文件序号开始循环，根据检测到的TXT文件数量来循环输出信息。 例：已检测到文件数量0x02 循环输出的信息如下 第1个文件序号 第1个文件名称长度 第1个文件名称 0x01 0x05 0x61 0x2E 0x54 0x58 0x54 ( a.TXT ) 第2个文件序号 第2个文件名称长度 第2个文件名称 0x02 0x0C 0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38 0x2E 0x54 0x58 0x54 ( 12345678.TXT ) 注意：如果并未检测到文件，则只回传8个字节，此部分数据不进行回传。
获取TF卡中xx文件的xx包序信息数据格式(TF_FileName + SeriNum)
文件名称 |  | 序列号
5~12byte(xx.TXT) |  | 3byte
FileName |  | SeriNum
1、文件名称：需要找对应包序的对应文件名称； 2、序列号：蓝牙传输中丢失的对应包序号，高位在前，低位在后，H M L。 3、TF_FileName + SeriNum共8~15个字节，该包数据总共8+8 ~ 15+8 = 16~23个字节。 注意：建议先使用列举当前TF卡的文件信息后，再使用该协议寻找对应的文件的所需包序号，返回形式对应PSG数据格式。
TF卡容量信息数据格式(TF_Capacity)
总容量大小 |  | 剩余容量大小
4byte |  | 4byte
TotalCapacity |  | FreeCapacity
1、总容量大小：高位在前，低位在后，单位为KB，例如0xAB 0x51 0x64 0x84,其总容量为0xAB<<24 + 0x51 <<16 + 0x64 << 8 + 0x84 = 0xAB516484KB = 2874238084KB = 2874238084 * 1024 byte = 2,943,219,798,016byte; 2、剩余容量大小：解析同上。 3、TF_Capacity共8个字节，该包数据总共8+8 = 16个字节。